品目名称：等离子刀

使用科室：耳鼻咽喉科

技术要求：

1、用途：能与本院西湖院区邦士等离子主机等离子主机(邦士ARS600)匹配使用

2、性能指标：

	耗材名称
	耗材规格
	耗材适用范围
	耗材参数
	响应
	偏离

	等离子手术电极（刀头）1
	鼻部止血刀头
	鼻炎、鼻出血
	电极用于局部软组织精细凝血和干燥。

。
	
	

	等离子手术电极（刀头）2
	打孔消融刀头
	鼻甲消融
	采用三极打孔设计，直径1.6mm，电极具有打孔、切割、止血消融功能。
	
	

	等离子手术电极（刀头）3
	射频消融刀头
	软腭、悬雍垂、扁桃体、舌根
	采用三极打孔设计，直径1.6mm，电极具有打孔、切割、止血消融
	
	

	等离子手术电极（刀头）4
	双极射频等离刀头
	扁桃体、腺样体舌根部分切除
	电极同时实现消融、凝固、止血、切割功能，直径≤6mm，刀杆长度≤140mm。
	
	

	等离子手术电极（刀头）5
	双极射频等离刀头
	舌根部分切除、鼻窦、鼻息肉、鼻颅底手术。
	电极同时实现消融、凝固、止血、切割功能，直径≤4.8mm，刀杆长度≤140mm，至少90%绝缘层覆盖刀头，减少损伤
	
	

	等离子手术电极（刀头）6
	咽喉手术刀头
	喉部恶性肿瘤、喉乳头状瘤、会厌囊肿等。
	电极同时实现消融、凝固、止血功能，外刀杆直径：≤3.8mm，长度290mm，圆孔防堵塞设计。
	
	

	等离子手术电极（刀头）7
	声带手术刀头
	声带、喉部精细手术
	电极具有射频消融功能，外刀杆直径：≤3.2mm，长度290mm，圆孔防堵塞设计，用于儿童喉部手术

。
	
	

	等离子手术电极（刀头）8
	射频消融刀头
	扁桃体炎症手术
	电极同时实现消融、凝固、止血、切割功能，直径≤6mm，刀杆长度≤140mm。
	
	

	等离子手术电极（刀头）9
	鼻科刀头
	儿童鼻窦手术
	电极具有等离子射频消融功能，同时实现消融、凝固、止血、切割功能，直径≤3.6mm，刀杆长度≤140mm，至少90%绝缘层覆盖刀头，减少损伤
	
	

	等离子手术电极（刀头）10
	射频消融刀头
	小儿腺样体、UPPP、舌根部分切除
	电极同时实现消融、凝固、止血、切割功能，直径≤3.6mm，刀杆长度≤140mm。
	
	

	等离子手术电极（刀头）11
	耳科手术刀头
	耳内镜手术
	经耳道内竟水下操作灌流术式等离子功能，45度皮瓣刀、勾状剥离器组合开展经耳道内镜水下操作灌流术式等离子刀头，
	
	

	等离子手术电极（刀头）12
	儿童射频消融刀头
	小儿颅底手术
	电极具有射频消融功能，直径3.8，长度140mm，前段马蹄形放堵塞设计，用于小儿颅底手术。
	
	

	
	
	
	
	
	


3.需要提供样品实物现场证明。

品目名称：动力系统鼻刨刀
使用科室：耳鼻咽喉科

技术要求：

1、用途：能与本院西湖院区美敦力动力系统主机 (美敦力XPS Nexus)匹配使用

2、性能指标：

	耗材名称
	耗材规格
	耗材适用范围
	耗材参数
	响应
	偏离

	动力系统鼻刨刀1
	0°
	鼻科手术
	1锋齿设计，刃面对刃面，内壁光滑，不易堵塞

2. 鼻科钻头头端为中空设计，带有吸引管道，及时排出术区积水
	
	

	动力系统鼻刨刀2
	40°
	鼻科手术
	1锋齿设计，刃面对刃面，内壁光滑，不易堵塞

2. 鼻科钻头头端为中空设计，带有吸引管道，及时排出术区积水
	
	

	动力系统鼻刨刀3
	60°
	鼻科手术
	1锋齿设计，刃面对刃面，内壁光滑，不易堵塞

2. 鼻科钻头头端为中空设计，带有吸引管道，及时排出术区积水
	
	

	动力系统鼻刨刀4
	12°
	鼻科手术
	1锋齿设计，刃面对刃面，内壁光滑，不易堵塞

2. 鼻科钻头头端为中空设计，带有吸引管道，及时排出术区积水
	
	

	动力系统鼻刨刀5
	120°
	鼻科手术
	1锋齿设计，刃面对刃面，内壁光滑，不易堵塞

2. 鼻科钻头头端为中空设计，带有吸引管道，及时排出术区积水
	
	


3.需要提供样品实物现场证明。

