- 附件一：

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目一： | - 手术无影灯 |  |  |
|  | - 参数 |  |  |
| 1 | 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。母灯灯泡数量≥70，子灯灯泡数量≥60。灯泡使用寿命≥55000小时。灯泡可独立更换，减少后期维护成本。 |  |  |
| 2 | 手术灯采用优质弹簧臂系统，调节轻便不漂移。 |  |  |
| 3 | 采用多层光斑重叠技术，可以使术野一直保持等大均匀的圆形光斑。 |  |  |
| 4 | 灯盘一体成型操作扶手，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果。 |  |  |
| 5 | 洁净区人员可通过中置多功能消毒手柄移动手术灯位置，中置手柄可耐受≥134℃、≥205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。 |  |  |
| 6 | 母灯中心照度≥140,000Lx，子灯中心照度≥120,000Lx。 |  |  |
| 7 | 光柱深度≥1200mm。 |  |  |
| 8 | 具备智能阴影管理功能，手术灯感知到医生头部时，会主动将信号传至子灯，母子灯同时渐变补光，无感切换。 |  |  |
| 9 | d50/d10最小光斑直径不低于60%，最大光斑直径d50/d10值不低于70%。 |  |  |
| 10 | 母灯深腔照明率100%，子灯深腔照明率100%。 |  |  |
| 11 | 母灯在阴影管理模式开启状态，6级照度模式下深腔照明率为100%，单遮板无影率为100%，双遮板无影率为100%。 |  |  |
| 12 | 具备背景柔光护眼功能，照度为中心照度1/40的环境光。 |  |  |
| 13 | 具备中置术野摄像，方便视频存储。 |  |  |
| 14 | 无影灯的母灯，阴影管理下的深腔照明率≥100%，单遮板无影率≥100%，双遮板无影率≥100% |  |  |
| 15 | 无影灯具备背景柔光模式 |  |  |
| - 品目二： | - 手术子母灯 |  |  |
|  | 参数 |  |  |
| 1 | 灯头外壳采用全铝合金材质，圆盘型设计，全封闭式结构，符合层流的扰流设计。 |  |  |
| 2 | 灯头内部结构为花瓣式造型，模块化设计，母灯灯珠数量≥60；子灯灯珠数量≥45个，每个模块可单独更换。 |  |  |
| 3 | 灯面罩采用高分子材料，高强度、防腐蚀、易清洁 |  |  |
| 4 | 控制面板：采用液晶触控面板，位于悬臂连接处 |  |  |
| 5 | 无影灯可根据不同手术需求，可单独控制不同区域照明开关，可预设≥4照明模式，照明模式具有一键切换功能 |  |  |
| 6 | 色温：(3000K-6700K)±5%可调，灯头采用两种不同色温 LED 灯珠，双色温均≥10 档调节，每个灯头可分别调节。 |  |  |
| 7 | 照度：≥160.000LUX。采用≥10 级调控 LED 的亮度，每个灯头可分别调节。 |  |  |
| 8 | 光斑直径可无极调节，最小光斑直径≤150mm，最大光斑直径≥300mm，每个灯头可分别调节。 |  |  |
| 9 | 豪华型弹簧臂，精确定位，灯臂活动范围广泛，能适用于不同建筑条件下的手术室 |  |  |
| 10 | 可卸式手柄外套，可在 135℃±2℃温度下消毒，可操作灯体的聚焦、位置及角度 |  |  |
| 11 | 光照强度：≥160,000Lux |  |  |
| 12 | 色彩还原性：双灯头 Ra≥96 |  |  |
| 13 | 聚焦光柱深度：≥1000mm。 |  |  |
| 14 | 手术野温度增加≤1.2°C |  |  |
| 15 | 医生头部温升≤1.2°C |  |  |
| 16 | 光源使用寿命：≥40000h |  |  |
| 17 | 光源模块：独立的光源模块，其中一个发生故障，不会影响其他模块的正常工作，保障手术安全 |  |  |
| - 品目三： | - 单头无影灯 |  |  |
|  | - 参数 |  |  |
| 1 | 单头灯，光学系统：采用LED冷光源。 |  |  |
| 2 | 灯头为超薄中空造型，具有良好的层流穿透效果。 |  |  |
| 3 | 灯头重量≤3KG,可轻松调节灯头有效减轻频繁操作带来的疲劳。 |  |  |
| 4 | 采用LED灯泡，灯泡寿命≥60000小时；每个灯泡可单独更换，减少后续维护售后成本。 |  |  |
| 5 | 灯头光源功率≤28W。 |  |  |
| 6 | 灯头辐照密度(Ee/Ec)≤3.6mW/（㎡·lx）。 |  |  |
| 7 | 灯头最大照度≥70,000LUX。 |  |  |
| 8 | 光斑直径≤170mm。 |  |  |
| 9 | 深腔照明率≥100%。 |  |  |
| 10 | 聚焦深度≥1500mm。 |  |  |
| 11 | 色彩还原指数（Ra）和红外显色指数（R9）均≥96。 |  |  |
| 12 | 色温4350K±100K。 |  |  |
| 13 | 医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。 |  |  |
| 14 | 照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50应不小于对应光斑d10的50%，既d50:d10≥50%。 |  |  |
| 15 | 控制面板具备亮度提示和调节功能，照度5级可调。 |  |  |
| 16 | 需配中置消毒手柄，手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。 |  |  |
| 17 | 所投产品需通过电磁兼容性与生物相容性测试。 |  |  |
| 18 | 需配置：单头悬吊系统，灯头带C臂组件，天花吊顶装饰组件。 |  |  |
| - 品目四： | - 手术无影灯 |  |  |
|  | - 参数 |  |  |
| 1 | 灯头外壳采用全铝合金材质，圆盘型设计，全封闭式结构 |  |  |
| 2 | 灯头内部结构为花瓣式造型，模块化设计，母灯模块≥6个，灯珠数量≥60；子灯模块≥5个，灯珠数量≥45个，每个模块可单独更换。 |  |  |
| 3 | 光斑直径可无极调节，最小光斑直径≤150mm，最大光斑直径≥300mm |  |  |
| 4 | 色温：灯头采用两种不同色温LED灯珠，双色温均≥10档调节； |  |  |
| 5 | 照度：≥160.000LUX。采用≥10级调控，每个灯头可分别调节。 |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保三年 |  |  |