项目名称：曲霉半乳甘露聚糖检测试剂盒（荧光免疫层析法）

	产品序号
	产品名称
	技术要求

	1
	曲霉半乳甘露聚糖检测试剂盒（荧光免疫层析法）
	1.适用范围：检测人血清和肺泡灌洗液中的半乳甘露聚糖成分，用于侵袭性曲霉病的诊断。
2.样本类型：血清和肺泡灌洗液。
3.检测原理：荧光免疫层析法。
4.报告时间：随到随检，30min内可实现出报告。
5.试剂类型：单人份试剂，内置质控，无损耗。
6.重复性：变异系数（CV％）不大于15%。

	2
	真菌荧光染液
	1.适合标本类型：肺泡灌洗液、痰液、指甲、毛发、痰液、体液、阴道分泌物、组织切片等。 
2.特异度好：视野清，反应为荧光反应，真菌结构在显微镜视野中以清晰的荧光表现，更易于观察，减少干扰。
3.准确率：染色液对于质控菌株涂片染色准确率应该为100%。
4.储存条件：10-30℃下保存，有效期12个月，开封后10-30℃亦可保存12个月。
5.适用仪器：荧光显微镜。
6.检测波长：340nm-380nm。


项目名称：甲氨蝶呤测定试剂

	产品序号
	产品名称
	技术要求

	1
	甲氨蝶呤测定试剂
	1、甲氨蝶呤测定试剂盒，化学发光微粒子免疫检测法；采用一步法用于体外定量检测人体血清和血浆中的甲氨蝶呤；

2、试剂不受胆红素≤60mg/dl，甘油三酯≤3000 mg/dl的干扰影响；

3、试剂未开瓶有效期18个月，试剂在机稳定时间30天；

4、总精密度CV≤10%；    

5、正确度：偏倚≤12.5%（与标准物质或正确度验证室间质评样本为标准）；

6、检测时间：单个测试检测时间≤30分钟；

7、试剂需能直接适用于雅培i2000SR型全自动化学发光分析仪。


