项目名称：血型鉴定及不规则抗体筛查全血质控品
	产品序号
	产品名称
	技术要求

	1
	血型鉴定及不规则抗体筛查全血质控品
	1.用于配合人ABO血型正定型和Rh(D)血型检测卡、人ABO血型反定型检测卡、人ABO血型正/反定型和Rh(D)血型检测卡、抗人球蛋白检测卡、Rh分型检测卡。用于手工法及全自动血型分析系统检测ABO正定型和Rh(D)血型、ABO反定型、Rh分型、抗体筛查项目的质量控制。

2.成分：悬浮红细胞，磷酸盐缓冲液，血浆，lgG抗体，防腐剂。

3.检测原理
1）血型鉴定实验：ABO正定型和Rh(D)血型实验中，本产品中包含了A抗原、B抗原、D抗原；ABO反定型实验中，本产品中包含了抗A抗体、抗B抗体；Rh分型实验中，本产品包含了C、c、D、E、e抗原；检测时质控品中抗原/抗体与检测卡或试剂盒中的对应抗体/抗原反应，起到质量控制的作用。用户可以根据凝集结果，判断阴阳性，也可根据凝集强度，进行反应强度的判断。
2）不规则抗体筛查实验：质控品1、3不含有不规则抗体，质控品2、4含有不规则抗体。检测时，质控品中的不规则抗体可与试剂盒中的红细胞表面抗原结合。用户可以根据凝集结果，判断阴阳性，也可根据凝集强度，进行反应强度的判断。
4.储存条件及有效期：1~10℃储存，有效期≥60天。开瓶后1~10℃储存，有效期≥30天。


项目名称：交叉配血全血质控品
	产品序号
	产品名称
	技术要求

	1
	交叉配血全血质控品

	1.用于手工法及全自动血型分析系统检测交叉配血项目的质量控制。

2.成分：悬浮红细胞，血浆，抗D（lgG）抗体，防腐剂。
3.检测原理：交叉配血试验分为IgG组和IgM组。
（1）IgG组：由3支质控品组成，质控品1、质控品2和质控品3。质控品2和质控品3两个质控品中，一个RhD阴性（质控品2），一个RhD阳性（质控品3），作为供者质控品；质控品1中含抗D（IgG）抗体，作为受者质控品。检测时，如供者中含有抗原，可与受者质控品中的抗体结合。用户根据凝集结果判断阴阳性，根据凝集强度，判断反应强度。
（2）IgM组：由3支质控品组成，质控品4、质控品5和质控品6。质控品5和质控品6两个质控品中，一个含B抗原，抗A（IgM）抗体（质控品5），一个不含A、B抗原，含抗A（IgM）、抗B（IgM）抗体（质控品6），作为供者质控品；质控品4中含有A抗原，抗B（IgM）抗体，作为受者质控品。检测时，如供者中含有抗原，可与受者质控品中的抗体结合。用户根据凝集结果判断阴阳性，根据凝集强度，判断反应强度。
4.储存条件及有效期：1~10℃储存，有效期≥60天。开瓶后1~10℃储存，有效期≥30天。


