品目一：血细胞分离机吸附置换治疗套件
	产品序号
	产品名称
	技术要求

	1
	血细胞分离机吸附置换治疗套件
	1.耗材外包装为密封防压包装；
2.每个循环外周血量<180ml；
3.自动预测计算CD34＋细胞收率功能；
4.红细胞及血小板丢失水平：可调整；
5.管路灭菌方式：环氧乙烷灭菌，细菌内毒素<0.5EU/ml；

6.耗材具备条形码识别功能，可阅读适配国际通用的条形码；

7.耗材配合设备及软件可实现采集外周血干细胞、淋巴细胞及单个核细胞采集等功能；

8.管路系统可承受15N静态轴向拉力15秒以上；

9.管路系统内腔通入50KPa压力无渗漏；

10.双针系统，针头颜色不同，清晰可区别，针头采用“防触摸安全针”模式，避免意外暴露污染风险；

11.具有独立的全血留样袋和样本留样袋；

12.管路上有过滤器和压力感应器接头。


品目二：血小板套件
	产品序号
	产品名称
	技术要求

	1
	血小板套件
	1.耗材外包装为密封防压包装，具有单针及双针不同耗材，客户可根据需求自行选择合适的耗材；
2.每套耗材可采集一至三份3×1011血小板；
3.采集效率：采集或去除血小板平均效率大于60%；
4.血小板保存时间：封闭式管路采集有效保存5天；
5.管路灭菌方式：环氧乙烷灭菌，管路内应无菌且细菌内毒素<0.5EU/ml；

6.耗材具备条形码识别功能，可阅读适配国际通用的条形码；

7.耗材可实现血小板采集或血小板去除.PRP制备等功能；

8.管路系统可承受15N静态轴向拉力15秒以上；

9.管路系统内腔通入50KPa压力无渗漏；

10.双针系统，针头颜色不同，清晰可区别，针头采用“防触摸安全针”模式，避免意外暴露污染风险；

11.具有独立的全血留样袋和样本留样袋；

12.管路上有过滤器和压力感应器接头；


品目三：血浆置换组件
	产品序号
	产品名称
	技术要求

	1
	血浆置换组件
	1.耗材外包装为密封防压包装
2.每个循环外周血量<180ml;
3.置换过程中血小板损失量<3%;
4.红细胞去除或置换量：可调整，且可设定去除后的目标红细胞压积；
5.管路灭菌方式：环氧乙烷灭菌，细菌内毒素<0.5EU/ml
6.耗材具备条形码识别功能，可阅读适配国际通用的条形码；

7.耗材配合设备及软件可实现红细胞去除.红细胞置换.血浆置换等功能；

8.管路系统可承受15N静态轴向拉力15秒以上；

9.管路系统内腔通入50KPa压力无渗漏；

10.双针系统，针头颜色不同，清晰可区别，针头采用“防触摸安全针”模式，避免意外暴露污染风险；

11.管路上有过滤器和压力感应器接头；

12.耗材自带500ml空袋；

13.自带容量不低于5L废液袋。


